Controles de calidad para las almohadillas pretratadas

| Clave | SPALMA01 | Nombre | Almohadilla A1 (Almohadilla para conjugado pretratada) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 7 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de liberación de la almohadilla de conjugado | VAMA-111 | Liberación completa de conjugado, sin partículas visibles. | Liberación completa de conjugado, sin partículas visibles. | 1. Estado de la liberación Evalúa si el conjugado se ha liberado completamente. (✅) Opción A: Completa (❌) Opción B: Incompleta 2. Presencia de partículas Inspecciona visualmente si hay partículas ajenas. (✅) Opción A: Sin partículas visibles (❌) Opción B: Con partículas visibles Lógica del Criterio de Aceptación El sistema aplicaría la siguiente regla para dar el resultado final: Para que el dictamen sea "Cumple", el usuario debe haber seleccionado la Opción A (✅) en las dos pruebas anteriores. Si el usuario selecciona la Opción B (❌) en cualquiera de ellas, el dictamen será "No cumple". | Selección A, A Liberación completa de conjugado, sin partículas visibles. Selección A, B Liberación completa de conjugado, con partículas visibles. Selección B, A Liberación incompleta de conjugado, sin partículas visibles. Selección B, B Liberación incompleta de conjugado, con partículas visibles. | Cumple/No cumple |

| Clave | SPALMA02 | Nombre | Almohadilla A2 (Almohadilla para conjugado sin pretratar) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 7 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de liberación de la almohadilla de conjugado | VAMA-111 | Liberación completa de conjugado, sin partículas visibles. | Liberación completa de conjugado, sin partículas visibles. | 1. Estado de la liberación Evalúa si el conjugado se ha liberado completamente. (✅) Opción A: Completa (❌) Opción B: Incompleta 2. Presencia de partículas Inspecciona visualmente si hay partículas ajenas. (✅) Opción A: Sin partículas visibles (❌) Opción B: Con partículas visibles Lógica del Criterio de Aceptación El sistema aplicaría la siguiente regla para dar el resultado final: Para que el dictamen sea "Cumple", el usuario debe haber seleccionado la Opción A (✅) en las dos pruebas anteriores. Si el usuario selecciona la Opción B (❌) en cualquiera de ellas, el dictamen será "No cumple". | Selección A, A Liberación completa de conjugado, sin partículas visibles. Selección A, B Liberación completa de conjugado, con partículas visibles. Selección B, A Liberación incompleta de conjugado, sin partículas visibles. Selección B, B Liberación incompleta de conjugado, con partículas visibles. | Cumple/No cumple |

| Clave | SPALMA03 | Nombre | Almohadilla A3 (Almohadilla para conjugado pretratada) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 5 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de liberación de la almohadilla de conjugado | VAMA-111 | Liberación completa de conjugado, sin partículas visibles. | Liberación completa de conjugado, sin partículas visibles. | 1. Estado de la liberación Evalúa si el conjugado se ha liberado completamente. (✅) Opción A: Completa (❌) Opción B: Incompleta 2. Presencia de partículas Inspecciona visualmente si hay partículas ajenas. (✅) Opción A: Sin partículas visibles (❌) Opción B: Con partículas visibles Lógica del Criterio de Aceptación El sistema aplicaría la siguiente regla para dar el resultado final: Para que el dictamen sea "Cumple", el usuario debe haber seleccionado la Opción A (✅) en las dos pruebas anteriores. Si el usuario selecciona la Opción B (❌) en cualquiera de ellas, el dictamen será "No cumple". | Selección A, A Liberación completa de conjugado, sin partículas visibles. Selección A, B Liberación completa de conjugado, con partículas visibles. Selección B, A Liberación incompleta de conjugado, sin partículas visibles. Selección B, B Liberación incompleta de conjugado, con partículas visibles. | Cumple/No cumple |

| Clave | SPALMA04 | Nombre | Almohadilla A4 (Almohadilla para muestra nasofaríngea, nasal, y saliva) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 14 mm ± 0.2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.2 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de almohadilla de muestra | VAMA-032 | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (⚫) Muestra Negativa (El resultado esperado es Negativo) (⚪) Muestra Positiva (El resultado esperado es Positivo) Paso 2: Seleccione el resultado obtenido en la prueba. Opción A: Negativo Opción B: Positivo La lógica del sistema es una comparación sencilla. Comprueba si el "Resultado Obtenido" (Paso 2) coincide con el "Resultado Esperado" (definido en el Paso 1). | Escenario 1: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo Resultado mostrado: Muestra negativa: Negativo. Escenario 2: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra negativa: Positivo. Escenario 3: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Positivo. Escenario 4: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Negativo. | Cumple/No cumple |

| Clave | SPALMA05 | Nombre | Almohadilla A5 (Almohadilla para muestra sin pretratar) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 14 mm ± 0.2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.2 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de almohadilla de muestra | VAMA-032 | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (⚫) Muestra Negativa (El resultado esperado es Negativo) (⚪) Muestra Positiva (El resultado esperado es Positivo) Paso 2: Seleccione el resultado obtenido en la prueba. Opción A: Negativo Opción B: Positivo La lógica del sistema es una comparación sencilla. Comprueba si el "Resultado Obtenido" (Paso 2) coincide con el "Resultado Esperado" (definido en el Paso 1). | Escenario 1: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo Resultado mostrado: Muestra negativa: Negativo. Escenario 2: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra negativa: Positivo. Escenario 3: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Positivo. Escenario 4: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Negativo. | Cumple/No cumple |

| Clave | SPALMA06 | Nombre | Almohadilla A6 (Almohadilla para muestra sangre, suero y plasma) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 11 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de almohadilla de muestra | VAMA-032 | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (⚫) Muestra Negativa (El resultado esperado es Negativo) (⚪) Muestra Positiva (El resultado esperado es Positivo) Paso 2: Seleccione el resultado obtenido en la prueba. Opción A: Negativo Opción B: Positivo La lógica del sistema es una comparación sencilla. Comprueba si el "Resultado Obtenido" (Paso 2) coincide con el "Resultado Esperado" (definido en el Paso 1). | Escenario 1: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo Resultado mostrado: Muestra negativa: Negativo. Escenario 2: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra negativa: Positivo. Escenario 3: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Positivo. Escenario 4: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Negativo. | Cumple/No cumple |

| Clave | SPALMA07 | Nombre | Almohadilla A7 (Almohadilla de muestra sin pretratar) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 11 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de almohadilla de muestra | VAMA-032 | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (⚫) Muestra Negativa (El resultado esperado es Negativo) (⚪) Muestra Positiva (El resultado esperado es Positivo) Paso 2: Seleccione el resultado obtenido en la prueba. Opción A: Negativo Opción B: Positivo La lógica del sistema es una comparación sencilla. Comprueba si el "Resultado Obtenido" (Paso 2) coincide con el "Resultado Esperado" (definido en el Paso 1). | Escenario 1: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo Resultado mostrado: Muestra negativa: Negativo. Escenario 2: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra negativa: Positivo. Escenario 3: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Positivo. Escenario 4: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Negativo. | Cumple/No cumple |

| Clave | SPALMA08 | Nombre | Almohadilla A8 (Almohadilla para muestra Orina) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 50 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de almohadilla de muestra | VAMA-032 | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (⚫) Muestra Negativa (El resultado esperado es Negativo) (⚪) Muestra Positiva (El resultado esperado es Positivo) Paso 2: Seleccione el resultado obtenido en la prueba. Opción A: Negativo Opción B: Positivo La lógica del sistema es una comparación sencilla. Comprueba si el "Resultado Obtenido" (Paso 2) coincide con el "Resultado Esperado" (definido en el Paso 1). | Escenario 1: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo Resultado mostrado: Muestra negativa: Negativo. Escenario 2: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra negativa: Positivo. Escenario 3: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Positivo. Escenario 4: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Negativo. | Cumple/No cumple |

| Clave | SPALMA09 | Nombre | Almohadilla A9 (Almohadilla intermedia PVP + NaOH) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 30 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de almohadilla de muestra | VAMA-032 | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Muestra negativa: Negativo. Muestra positiva: Positivo. | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (⚫) Muestra Negativa (El resultado esperado es Negativo) (⚪) Muestra Positiva (El resultado esperado es Positivo) Paso 2: Seleccione el resultado obtenido en la prueba. Opción A: Negativo Opción B: Positivo La lógica del sistema es una comparación sencilla. Comprueba si el "Resultado Obtenido" (Paso 2) coincide con el "Resultado Esperado" (definido en el Paso 1). | Escenario 1: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo Resultado mostrado: Muestra negativa: Negativo. Escenario 2: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Negativa. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra negativa: Positivo. Escenario 3: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Positivo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Positivo. Escenario 4: - Tipo de muestra que está analizando: Muestra Positiva. - Resultado obtenido en la prueba: Negativo. Resultado mostrado: Muestra positiva: Negativo. | Cumple/No cumple |

| Clave | SPALMA10 | Nombre | Almohadilla A10 (Almohadilla para absorber residuos de muestra y buffer) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 17 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de absorción de líquidos | MAVI-06 | Capacidad de absorción | 100 - 130 µL ± 20 µL | Campo numérico decimal Capacidad de absorción [ ] µL | Capacidad de absorción XX µL | Cumple/No cumple |
|  |  | Velocidad de absorción | 20 - 50 segundos ± 20 segundos | Campo numérico decimal Velocidad de absorción [ ] segundos | Velocidad de absorción XX segundos |  |

| Clave | SPALMA11 | Nombre | Almohadilla A11 (Almohadilla para absorber residuos de muestra y buffer) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 30 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de absorción de líquidos | MAVI-06 | Capacidad de absorción | 100 - 130 µL ± 20 µL | Campo numérico decimal Capacidad de absorción [ ] µL | Capacidad de absorción XX µL | Cumple/No cumple |
|  |  | Velocidad de absorción | 20 - 50 segundos ± 20 segundos | Campo numérico decimal Velocidad de absorción [ ] segundos | Velocidad de absorción XX segundos |  |

| Clave | SPALMA12 | Nombre | Almohadilla A12 (Almohadilla para filtrar muestra de sangre) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 70 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de almohadilla para filtrar sangre | VAMA-056 | Sin presencia de hemólisis | Sin presencia de hemólisis. | Selección Sin/Con | Sin/Con presencia de hemólisis | Cumple/No cumple |
|  |  | Liberación de muestra ≤ a 2 min. | Liberación de muestra ≤ a 2 min. | Selección - ≤ a 2 min. - ≥ a 2 min. | - ≤ a 2 min. - ≥ a 2 min. |  |