Controles de calidad para las almohadillas

| Clave | MPAAB01 | Nombre | Almohadilla absorbente | Descripción | Almohadilla absorbente de celulosa. Hoja completa. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 200 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
|  |  | Grosor | 0.68 mm ± 0.08 mm | Campo numérico decimal Grosor [ ] mm | Grosor XX mm |  |
| Capacidad de absorción de líquidos | MAVI-06 | Capacidad de absorción | Absorción de 100 a 130 µl ± 20 µl de agua. | Campo numérico decimal Capacidad de absorción [ ] µl | Capacidad de absorción de XX µl | Cumple/No cumple |
|  |  | Velocidad de absorción | 20 a 50 segundos ± 20 segundos. | Campo numérico decimal Velocidad de absorción [ ] segundos | Velocidad de absorción de XX segundos |  |

| Clave | MPAFV01 | Nombre | Almohadilla fibra de vidrio | Descripción | Hoja completa de almohadilla de fibra de vidrio MDI. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 200 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
|  |  | Grosor | 0.30mm ± 0.05mm | Campo numérico decimal Grosor [ ] mm | Grosor XX mm |  |

| Clave | MPAFV02 | Nombre | Almohadilla fibra de vidrio | Descripción | Hoja completa de almohadilla de fibra de vidrio Biotech. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 210 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 310 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
|  |  | Grosor | 0.55mm ± 0.05 mm | Campo numérico decimal Grosor [ ] mm | Grosor XX mm |  |

| Clave | MPAGR01 | Nombre | Almohadilla para filtrar sangre | Descripción | Almohadilla absorbente de celulosa. Hoja completa. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 250 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 300 mm ± 2mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
| Desempeño de almohadilla para filtrar sangre | VAMA-056 | Hemolisis | Sin presencia de hemólisis con un volumen de muestra de 45 µl de muestra por cm2 de membrana. | Selección Sin/Con | Sin/Con presencia de hemólisis con un volumen de muestra de 45 µl de muestra por cm2 de membrana. | Cumple/No cumple |
|  |  | Desempeño | Migración de muestra ≤ a 2 minutos | Selección Si/No | Selección SI. - Migración de muestra menor o igual a 2 minutos. Selección NO. - Migración de muestra mayor a 2 minutos. | Cumple/No cumple |

Controles de calidad para los adhesivos

| Clave | MPADH01 | Nombre | Adhesivo para almohadilla absorbente | Descripción | Adhesivo que sirve de etiqueta para la almohadilla absorbente. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 30.5 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |

| Clave | MPAMI01 | Nombre | Adhesivo de microfluidez 1.27 | Descripción | Cinta adhesiva translúcida reguladora del flujo de liberación de la muestra. Usada en pruebas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 13 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Grosor | 0.05 mm ± 0.02 mm | Campo numérico decimal Grosor [ ] mm | Grosor XX mm |  |