Controles de calidad para los equipos

| Clave | EQMIC01 | Nombre | Micropipeta (5-50 µl) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Volumen dispensado de micropipeta | VAMA-105 | Volumen establecido 5 µL ± 2 µL 25/50 µL ± 5µL | Volumen establecido 5 µL ± 2 µL 25/50 µL ± 5µL | Paso 1: Seleccione el volumen nominal a verificar. (Esto le dice al sistema qué criterio de aceptación usar) (⚫) 5 µL (Rango esperado: 3 µL - 7 µL) (⚪) 25 µL (Rango esperado: 20 µL - 30 µL) (⚪) 50 µL (Rango esperado: 45 µL - 55 µL) Paso 2: Ingrese el volumen medido. (Este es el resultado que se va a evaluar) Campo numérico decimal: Volumen medido [ ] µL | Volumen dispensado de micropipeta XX µL | Cumple/No cumple |

| Clave | EQMIC02 | Nombre | Micropipeta (100-1000 µl) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Volumen dispensado de micropipeta | VAMA-105 | Volumen establecido 100/500/1000 µL ± 10µL | Volumen establecido 100/500/1000 µL ± 10µL | Paso 1: Seleccione el volumen nominal a verificar. (Esto le dice al sistema qué criterio de aceptación usar) (⚫) 100 µL (Rango esperado: 90 µL - 110 µL) (⚪) 500 µL (Rango esperado: 490 µL - 510 µL) (⚪) 1000 µL (Rango esperado: 990 µL - 1010 µL) Paso 2: Ingrese el volumen medido. (Este es el resultado que se va a evaluar) Campo numérico decimal: Volumen medido [ ] µL | Volumen dispensado de micropipeta XX µL | Cumple/No cumple |

| Clave | EQGRA01 | Nombre | Gradilla magnética (para tubos de 2 ml) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 54 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 33 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
|  |  | Altura | 88 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura [ ] mm | Altura XX mm |  |
|  |  | Diámetro orificios | 11.3 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Diámetro orificios [ ] mm | Diámetro orificios XX mm |  |
| Funcionalidad de imanes | VAMA-106 | Funcionalidad de imanes | Todos sus imanes son funcionales | ¿Todos sus imanes son funcionales? - Si - No | - Todos sus imanes son funcionales. - No todos sus imanes son funcionales. | Cumple/No cumple |

| Clave | EQGRA02 | Nombre | Gradilla magnética (para tubos de 15 ml) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 63 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 99 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
|  |  | Altura | 115 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura [ ] mm | Altura XX mm |  |
|  |  | Diámetro orificios | 17.5 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Diámetro orificios [ ] mm | Diámetro orificios XX mm |  |
| Funcionalidad de imanes | VAMA-106 | Funcionalidad de imanes | Todos sus imanes son funcionales | ¿Todos sus imanes son funcionales? - Si. - No. | - Todos sus imanes son funcionales. - No todos sus imanes son funcionales. | Cumple/No cumple |

| Clave | EQGRA03 | Nombre | Gradilla de plástico (para tubos de 2 ml) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 71 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 200 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
|  |  | Altura | 25 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura [ ] mm | Altura XX mm |  |
|  |  | Diámetro orificios | 11 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Diámetro orificios [ ] mm | Diámetro orificios XX mm |  |

| Clave | EQGRA04 | Nombre | Gradilla de plástico (para tubos de 15 ml) | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 126 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 260 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX mm |  |
|  |  | Altura | 50 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura [ ] mm | Altura XX mm |  |
|  |  | Diámetro orificios | 18 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Diámetro orificios [ ] mm | Diámetro orificios XX mm |  |

| Clave | EQVOR01 | Nombre | Vortex | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Diámetro de soporte de silicón | 18 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Diámetro de soporte de silicón [ ] mm | Diámetro de soporte de silicón XX mm | Cumple/No cumple |
| Agitación | VAMA-107 | Agitación | Cumple con el movimiento de agitación | ¿Cumple con el movimiento de agitación? - Si. - No. | - Cumple con el movimiento de agitación. - No cumple con el movimiento de agitación. | Cumple/No cumple |

| Clave | EQTER01 | Nombre | Termobloque MDB100 | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Diámetro orificio grande | 11 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Diámetro orificio grande [ ] mm | Diámetro orificio grande XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Diámetro orificio pequeño | 6.5 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Diámetro orificio pequeño [ ] mm | Diámetro orificio pequeño XX mm |  |
| Tiempo en alcanzar temperatura | VAMA-108 | Tiempo en alcanzar temperatura | ≤ 10 minutos | Campo numérico [ ] minutos | Tiempo en alcanzar temperatura [ ] minutos | Cumple/No cumple |
| Temperatura alcanzada | VAMA-109 | Temperatura alcanzada | 65 °C ± 2 °C | Campo numérico decimal Temperatura alcanzada [ ]°C | Temperatura alcanzada XX °C | Cumple/No cumple |

| Clave | EQTER02 | Nombre | Termobloque DB100 | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Diámetro orificio grande | 11 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Diámetro orificio grande [ ] mm | Diámetro orificio grande XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Diámetro orificio pequeño | 8 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Diámetro orificio pequeño [ ] mm | Diámetro orificio pequeño XX mm |  |
| Tiempo en alcanzar temperatura | VAMA-108 | Tiempo en alcanzar temperatura | ≤ 10 minutos | Campo numérico [ ] minutos | Tiempo en alcanzar temperatura [ ] minutos | Cumple/No cumple |
| Temperatura alcanzada | VAMA-109 | Temperatura alcanzada | 65 °C ± 2 °C | Campo numérico decimal Temperatura alcanzada [ ]°C | Temperatura alcanzada XX °C | Cumple/No cumple |

| Clave | EQSMI01 | Nombre | Soporte de micropipetas | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Soporte de micropipetas | VAMA-110 | Soporte de micropipetas | Soporte adecuado de micropipeta | ¿Soporte adecuado de micropipeta? - Si. - No. | - Soporte adecuado de micropipeta. - Soporte inadecuado de micropipeta. | Cumple/No cumple |

| Clave | EQINC01 | Nombre | Incubadora | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Funcionalidad de incubadora | VAMA-111 | Funcionalidad de incubadora | La temperatura es igual a la marcada en zona (PV y SV ± 0.5 °C) | ¿La temperatura es igual a la marcada en zona (PV y SV ± 1 °C)? - Si. - No. | - La temperatura es igual a la marcada en zona (PV y SV ± 0.5 °C). - La temperatura es diferente a la marcada en zona (PV y SV ± 1 °C). | Cumple/No cumple |

| Clave | EQCBV01 | Nombre | Centrifuga de baja velocidad | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Funcionalidad de centrífuga | VAMA-112 | Funcionalidad de centrífuga | El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta y completa sin calentar las muestras. | 1. Funcionamiento general (✅) Opción A: Adecuado (❌) Opción B: No adecuado 2. Movimientos (✅) Opción A: Sin presencia de movimientos bruscos (❌) Opción B: Con presencia de movimientos bruscos 3. Corrección de la separación (✅) Opción A: Separación correcta (❌) Opción B: Separación incorrecta 4. Completitud de la separación (✅) Opción A: Separación completa (❌) Opción B: Separación incompleta 5. Temperatura (✅) Opción A: Sin calentar las muestras (❌) Opción B: Calentando las muestras Lógica del sistema y resultados El dictamen final será "Cumple" únicamente si el usuario selecciona la Opción A (✅) en las cinco pruebas. Si una sola de ellas es "No Cumple" (❌), el dictamen general será "No Cumple". El sistema tomará las 5 selecciones para construir la frase del "Resultado obtenido" de forma automática. | - Selección A, A, A, A y A: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado1, sin presencia2 de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta3 y completa4 sin calentar5 las muestras. - Selección A, A, A, A y B: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta y completa calentando las muestras. - Selección A, A, A, B y A: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta e incompleta sin calentar las muestras. - Selección A, A, A, B y B: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta e incompleta calentando las muestras. - Selección A, A, B, A y A: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta y completa sin calentar las muestras. - Selección A, A, B, A y B: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta y completa calentando las muestras. - Selección A, A, B, B y A: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta e incompleta sin calentar las muestras. - Selección A, A, B, B y B: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta e incompleta calentando las muestras. - Selección A, B, A, A y A: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta y completa sin calentar las muestras. - Selección A, B, A, A y B: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta y completa calentando las muestras. - Selección A, B, A, B y A: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta e incompleta sin calentar las muestras. - Selección A, B, A, B y B: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta e incompleta calentando las muestras. - Selección A, B, B, A y A: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta y completa sin calentar las muestras. - Selección A, B, B, A y B: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta y completa calentando las muestras. - Selección A, B, B, B y A: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta e incompleta sin calentar las muestras. - Selección A, B, B, B y B: - El funcionamiento de la centrífuga es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta e incompleta calentando las muestras. - Selección B, A, A, A y A: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta y completa sin calentar las muestras. - Selección B, A, A, A y B: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta y completa calentando las muestras. - Selección B, A, A, B y A: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta e incompleta sin calentar las muestras. - Selección B, A, A, B y B: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta e incompleta calentando las muestras. - Selección B, A, B, A y A: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta y completa sin calentar las muestras. - Selección B, A, B, A y B: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta y completa calentando las muestras. - Selección B, A, B, B y A: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta e incompleta sin calentar las muestras. - Selección B, A, B, B y B: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, sin presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta e incompleta calentando las muestras. - Selección B, B, A, A y A: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta y completa sin calentar las muestras. - Selección B, B, A, A y B: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta y completa calentando las muestras. - Selección B, B, A, B y A: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta e incompleta sin calentar las muestras. - Selección B, B, A, B y B: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera correcta e incompleta calentando las muestras. - Selección B, B, B, A y A: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta y completa sin calentar las muestras. - Selección B, B, B, A y B: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta y completa calentando las muestras. - Selección B, B, B, B y A: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta e incompleta sin calentar las muestras. - Selección B, B, B, B y B: - El funcionamiento de la centrífuga no es adecuado, con presencia de movimientos bruscos, separación de las muestras de manera incorrecta e incompleta calentando las muestras. | Cumple/No cumple |