Controles de calidad para los goteros y tubo capilar de cristal

| Clave | STGOT01 | Nombre | Gotero capilar | Descripción | Dosificador transparente para agregar muestras líquidas a la zona de muestra del cartucho de la prueba rápida y facilitar su aplicación. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Punta del gotero | 6 ±1 mm | Campo numérico decimal Punta del gotero [ ] mm | Punta del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo del gotero | 58 ±1 mm | Campo numérico decimal Largo del gotero [ ] mm | Largo del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
| Funcionalidad del gotero | VAMA-038 | Obtención de al menos 5 gotas con promedio de gota | 10 µl ±5 µl | Captura [ ] µl | XX µl | Cumple/No cumple |

| Clave | STGOT02 | Nombre | Gotero capilar chico punta larga | Descripción | Dosificador transparente para agregar muestras líquidas a la zona de muestra del cartucho de la prueba rápida y facilitar su aplicación. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Punta del gotero | 21 ±1 mm | Campo numérico decimal Punta del gotero [ ] mm | Punta del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo del gotero | 78 ±1 mm | Campo numérico decimal Largo del gotero [ ] mm | Largo del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
| Funcionalidad del gotero | VAMA-038 | Obtención de al menos 5 gotas con promedio de gota | 5 µl ±5 µl | Captura [ ] µl | XX µl | Cumple/No cumple |

| Clave | STGOT03 | Nombre | Gotero capilar grande punta larga | Descripción | Dosificador transparente para agregar muestras líquidas a la zona de muestra del cartucho de la prueba rápida y facilitar su aplicación. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Punta del gotero | 22 ±1 mm | Campo numérico decimal Punta del gotero [ ] mm | Punta del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo del gotero | 99 ±1 mm | Campo numérico decimal Largo del gotero [ ] mm | Largo del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
| Funcionalidad del gotero | VAMA-038 | Obtención de al menos 5 gotas con promedio de gota | 20 µl ±5 µl | Captura [ ] µl | XX µl | Cumple/No cumple |

| Clave | STGOT04 | Nombre | Gotero de 25 µl | Descripción | Dosificador transparente para agregar muestras líquidas a la zona de muestra del cartucho de la prueba rápida y facilitar su aplicación. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Punta del gotero | 8 ±1 mm | Campo numérico decimal Punta del gotero [ ] mm | Punta del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo del gotero | 76 ±1 mm | Campo numérico decimal Largo del gotero [ ] mm | Largo del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
| Funcionalidad del gotero | VAMA-038 | Obtención de al menos 5 gotas con promedio de gota | 25 µl ±5 µl | Captura [ ] µl | XX µl | Cumple/No cumple |

| Clave | STGOT05 | Nombre | Gotero general de 40 µl | Descripción | Dosificador transparente para agregar muestras líquidas a la zona de muestra del cartucho de la prueba rápida y facilitar su aplicación. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Punta del gotero | 7 ±1 mm | Campo numérico decimal Punta del gotero [ ] mm | Punta del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo del gotero | 83 ±1 mm | Campo numérico decimal Largo del gotero [ ] mm | Largo del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
| Funcionalidad del gotero | VAMA-038 | Obtención de al menos 5 gotas con promedio de gota | 40 µl ±5 µl | Captura [ ] µl | XX µl | Cumple/No cumple |

| Clave | STGOT06 | Nombre | Gotero Antidoping SSP | Descripción | Dosificador transparente para agregar muestras líquidas a la zona de muestra del cartucho de la prueba rápida y facilitar su aplicación. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Punta del gotero | 7 ±1 mm | Campo numérico decimal Punta del gotero [ ] mm | Punta del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo del gotero | 201 ±1 mm | Campo numérico decimal Largo del gotero [ ] mm | Largo del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
| Funcionalidad del gotero | VAMA-038 | Obtención de al menos 5 gotas con promedio de gota | 40 µl ±5 µl | Captura [ ] µl | XX µl | Cumple/No cumple |

| Clave | STGOT07 | Nombre | Gotero con punta capilar | Descripción | Dosificador transparente para agregar muestras líquidas a la zona de muestra del cartucho de la prueba rápida y facilitar su aplicación. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Punta del gotero | 5 ±1 mm | Campo numérico decimal Punta del gotero [ ] mm | Punta del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo del gotero | 75 ±1 mm | Campo numérico decimal Largo del gotero [ ] mm | Largo del gotero XX mm | Cumple/No cumple |
| Funcionalidad del gotero | VAMA-038 | Obtención de al menos 5 gotas con promedio de gota | 20 µl ±5 µl | Captura [ ] µl | XX µl | Cumple/No cumple |

| Clave | STTCC01 | Nombre | Tubo capilar de cristal | Descripción | Tubo de vidrio transparente usado para toma y depósito de muestra. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Funcionalidad del tubo capilar | VAMA-097 | Llenado | Llenado completo | Selección Si/No | Si/No llena completamente | Cumple/No cumple |