Controles de calidad para Hisopos

| Clave | STHIS01 - Hisopo nasofaríngeo. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos Apariencia del empaque | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
|  |  | 6.- Sellado | 6.- Sellado | Selección Sellado/No sellado | Sellado/No sellado |  |
| Aspectos Estructura del hisopo | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Longitud del mango | 127 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del mango [ ] mm | Longitud del mango XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Longitud de la mota | 21 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud de la mota [ ] mm | Longitud de la mota XX mm |  |
|  |  | Punto de quiebre | 80 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Punto de quiebre [ ] mm | Punto de quiebre XX mm |  |
|  |  | Longitud del hisopo completo | 148 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del hisopo completo [ ] mm | Longitud del hisopo completo XX mm |  |

| Clave | STHIS02 - Hisopo bucal. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos Apariencia del empaque | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
|  |  | 6.- Sellado | 6.- Sellado | Selección Sellado/No sellado | Sellado/No sellado |  |
| Aspectos Estructura del hisopo | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Longitud del mango | 73 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del mango [ ] mm | Longitud del mango XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Longitud de la mota | 18 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud de la mota [ ] mm | Longitud de la mota XX mm |  |
|  |  | Punto de quiebre | 67 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Punto de quiebre [ ] mm | Punto de quiebre XX mm |  |
|  |  | Longitud del hisopo completo | 91 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del hisopo completo [ ] mm | Longitud del hisopo completo XX mm |  |
| Absorción | VAMA-093 | Absorción | 130 a 150 µl ± 10 µl | Campo numérico decimal Absorción [ ] µl | Absorción XX µl | Cumple/No cumple |

| Clave | STHIS03 - Hisopo vaginal. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos Apariencia del empaque | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
|  |  | 6.- Sellado | 6.- Sellado | Selección Sellado/No sellado | Sellado/No sellado |  |
| Aspectos Estructura del hisopo | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Longitud del mango | 133 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del mango [ ] mm | Longitud del mango XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Longitud de la mota | 25 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud de la mota [ ] mm | Longitud de la mota XX mm |  |
|  |  | Punto de quiebre | 120 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Punto de quiebre [ ] mm | Punto de quiebre XX mm |  |
|  |  | Longitud del hisopo completo | 158 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del hisopo completo [ ] mm | Longitud del hisopo completo XX mm |  |
| Absorción | VAMA-093 | Absorción | 140 a 170 µl ± 10 µl | Campo numérico decimal Absorción [ ] µl | Absorción XX µl | Cumple/No cumple |

| Clave | STHIS04 - Cepillo cervical. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos Apariencia del empaque | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
|  |  | 6.- Sellado | 6.- Sellado | Selección Sellado/No sellado | Sellado/No sellado |  |
| Aspectos Estructura del cepillo | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Longitud total del cepillo | 200 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud total del cepillo [ ] mm | Longitud total del cepillo XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Longitud del mango del cepillo | 161 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del mango del cepillo [ ] mm | Longitud del mango del cepillo XX mm |  |
|  |  | Longitud de la cabeza del cepillo | 39 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud de la cabeza del cepillo [ ] mm | Longitud de la cabeza del cepillo XX mm |  |
| Expulsión de la cabeza del cepillo | VAMA-092 | Expulsión de cabeza del cepillo por el tubo transparente. | Expulsión completa de cabeza del cepillo por el tubo transparente. | Selección Si/No | La cabeza del cepillo es/no es expulsada completamente por el tubo transparente. | Cumple/No cumple |

| Clave | STHIS05 - Hisopo cervical (auto-toma). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos Apariencia del empaque | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
|  |  | 6.- Sellado | 6.- Sellado | Selección Sellado/No sellado | Sellado/No sellado |  |
| Aspectos Estructura del hisopo | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Longitud del hisopo retraído completo | 130 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del hisopo retraído completo [ ] mm | Longitud del hisopo retraído completo XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Longitud del hisopo extendido completo | 160 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del hisopo extendido completo [ ] mm | Longitud del hisopo extendido completo XX mm |  |
|  |  | Longitud de la mota | 30 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud de la mota [ ] mm | Longitud de la mota XX mm |  |
| Funcionalidad del mecanismo extensible/retráctil | VAMA-104 | Funcionalidad del mecanismo extensible/retráctil | El mecanismo se extiende y retrae sin fallas manteniéndose firme en posición extendida sin colapsar bajo presión simulada. | 1. Prueba de extensión y retracción Evalúa el movimiento completo del mecanismo. (✅) Opción A: Se extiende y retrae sin fallas. (❌) Opción B: Presenta fallas al extender o retraer. 2. Prueba de firmeza en posición Evalúa la estabilidad una vez que el mecanismo está extendido. (✅) Opción A: Se mantiene firme en su posición extendida. (❌) Opción B: No se mantiene firme (presenta juego o inestabilidad). 3. Prueba de resistencia bajo presión Evalúa la resistencia del mecanismo en su punto de máxima extensión. (✅) Opción A: No colapsa bajo presión simulada. (❌) Opción B: Colapsa bajo presión simulada. Lógica del Criterio de Aceptación El sistema aplicaría la siguiente regla para dar el resultado final: Para que el dictamen sea "Cumple", el usuario debe haber seleccionado la Opción A (✅) en las tres pruebas anteriores. Si el usuario s elecciona la Opción B (❌) en cualquiera de ellas, el dictamen será "No cumple". | Selección A, A, A El mecanismo se extiende y retrae sin fallas, manteniéndose firme en posición extendida y sin colapsar bajo presión simulada. Selección A, A, B El mecanismo se extiende y retrae sin fallas, manteniéndose firme en posición extendida pero colapsando bajo presión simulada. Selección A, B, A El mecanismo se extiende y retrae sin fallas, no manteniéndose firme en posición extendida y sin colapsar bajo presión simulada. Selección A, B, B El mecanismo se extiende y retrae sin fallas, no manteniéndose firme en posición extendida y colapsando bajo presión simulada. Selección B, A, A El mecanismo presenta fallas al extender o retraer, manteniéndose firme en posición extendida y sin colapsar bajo presión simulada. Selección B, A, B El mecanismo presenta fallas al extender o retraer, manteniéndose firme en posición extendida pero colapsando bajo presión simulada. Selección B, B, A El mecanismo presenta fallas al extender o retraer, no manteniéndose firme en posición extendida y sin colapsar bajo presión simulada. Selección B, B, B El mecanismo presenta fallas al extender o retraer, no manteniéndose firme en posición extendida y colapsando bajo presión simulada. | Cumple/No cumple |

| Clave | STHIS06 - Hisopo general. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos Apariencia del empaque | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
|  |  | 6.- Sellado | 6.- Sellado | Selección Sellado/No sellado | Sellado/No sellado |  |
| Aspectos Estructura del hisopo | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Longitud del mango | 133 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del mango [ ] mm | Longitud del mango XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Longitud de la mota | 22 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud de la mota [ ] mm | Longitud de la mota XX mm |  |
|  |  | Longitud del hisopo completo | 155 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud del hisopo completo [ ] mm | Longitud del hisopo completo XX mm |  |
| Absorción | VAMA-093 | Absorción | 140 a 170 µl ± 10 µl | Campo numérico decimal Absorción [ ] µl | Absorción XX µl | Cumple/No cumple |