Controles de calidad para los reactivos

| Clave | MPADE01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Color de la solución | MGA 0181 | Solución incolora | Solución incolora | Selección: Opción A: Solución incolora. Opción B: Solución con color. | Solución incolora/Solución con color. | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas | Sin partículas | Selección Sin/Con | Sin/Con partículas | Cumple/No cumple |
| Agentes biológicos | VAMA-069 | Agentes biológicos | ≤100 UFC/10 ml o ≤ a D.O. de 0.6 | Selección: Opción A: ≤100 UFC/10 ml o ≤ a D.O. de 0.6 Opción B: >100 UFC/ 10 ml o > a D.O. de 0.6 | Agentes biológicos ≤100 UFC/10 ml o ≤ a D.O. de 0.6 Agentes biológicos >100 UFC/ 10 ml o > a D.O. de 0.6 | Cumple/No cumple |
| Conductividad | VAMA-068 | Conductividad | ≤8 µs/cm | Selección: Opción A: ≤8 µs/cm Opción B: >8 µs/cm | Conductividad ≤8 µs/cm Conductividad >8 µs/cm | Cumple/No cumple |
| pH en solución | MGA 0701 | pH | 5.0 – 8.5 | Campo numérico decimal pH [ ] Tolerancia mínima: 5.0 Tolerancia máxima: 8.5 Validación automática: El analista introduce el valor medido (Ejemplo: "7.3"). El sistema realiza una validación lógica simple: SI (ValorIngresado < 5.0) o (ValorIngresado > 8.5) -> Dictamen = "No Cumple" SI (ValorIngresado >= 5.0) y (ValorIngresado <= 8.5) -> Dictamen = "Cumple" | pH XX | Cumple/No cumple |

| Clave | MPABD01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Color de la solución | MGA 0181 | Solución incolora | Solución incolora | Selección: Opción A: Solución incolora. Opción B: Solución con color. | Solución incolora/Solución con color. | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas | Sin partículas | Selección Sin/Con | Sin/Con partículas | Cumple/No cumple |
| Agentes biológicos | VAMA-069 | Agentes biológicos | ≤100 UFC/10 ml o ≤ a D.O. de 0.6 | Selección: Opción A: ≤100 UFC/10 ml o ≤ a D.O. de 0.6 Opción B: >100 UFC/ 10 ml o > a D.O. de 0.6 | Agentes biológicos ≤100 UFC/10 ml o ≤ a D.O. de 0.6 Agentes biológicos >100 UFC/ 10 ml o > a D.O. de 0.6 | Cumple/No cumple |
| Conductividad | VAMA-068 | Conductividad | ≤2.5 µs/cm | Selección: Opción A: ≤2.5 µs/cm Opción B: >2.5 µs/cm | Conductividad ≤2.5 µs/cm Conductividad >2.5 µs/cm | Cumple/No cumple |
| pH en solución | MGA 0701 | pH | 5.0 – 8.5 | Campo numérico decimal pH [ ] Tolerancia mínima: 5.0 Tolerancia máxima: 8.5 Validación automática: El analista introduce el valor medido (Ejemplo: "7.3"). El sistema realiza una validación lógica simple: SI (ValorIngresado < 5.0) o (ValorIngresado > 8.5) -> Dictamen = "No Cumple" SI (ValorIngresado >= 5.0) y (ValorIngresado <= 8.5) -> Dictamen = "Cumple" | pH XX | Cumple/No cumple |

| Clave | MPATR01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Color de la solución | MGA 0181 | Solución incolora | Solución incolora | Selección: Opción A: Solución incolora. Opción B: Solución con color. | Solución incolora/Solución con color. | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas | Sin partículas | Selección Sin/Con | Sin/Con partículas | Cumple/No cumple |
| Agentes biológicos | VAMA-069 | Agentes biológicos | ≤100 UFC/10 ml o ≤ a D.O. de 0.6 | Selección: Opción A: ≤100 UFC/10 ml o ≤ a D.O. de 0.6 Opción B: >100 UFC/ 10 ml o > a D.O. de 0.6 | Agentes biológicos ≤100 UFC/10 ml o ≤ a D.O. de 0.6 Agentes biológicos >100 UFC/ 10 ml o > a D.O. de 0.6 | Cumple/No cumple |
| Conductividad | VAMA-068 | Conductividad | ≤1.5 µs/cm | Selección: Opción A: ≤1.5 µs/cm Opción B: >1.5 µs/cm | Conductividad ≤1.5 µs/cm Conductividad >1.5 µs/cm | Cumple/No cumple |
| pH en solución | MGA 0701 | pH | 5.0 – 8.5 | Campo numérico decimal pH [ ] Tolerancia mínima: 5.0 Tolerancia máxima: 8.5 Validación automática: El analista introduce el valor medido (Ejemplo: "7.3"). El sistema realiza una validación lógica simple: SI (ValorIngresado < 5.0) o (ValorIngresado > 8.5) -> Dictamen = "No Cumple" SI (ValorIngresado >= 5.0) y (ValorIngresado <= 8.5) -> Dictamen = "Cumple" | pH XX | Cumple/No cumple |