Controles de calidad para los semiterminados

| Clave | STHIE01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 15.4 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Ancho [ ] | Ancho XX cm | Cumple/No cumple |
|  |  | Alto | 17.0 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Alto [ ] | Alto XX cm |  |
|  |  | Largo | 20.5 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Largo [ ] | Largo XX cm |  |
|  |  | Grosor | 2.5 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Grosor [ ] | Grosor XX cm |  |
| Capacidad de cierre | VAMA-023 | Capacidad de cierre | Cierre completo | Selección Completo/Incompleto | Cierre completo/incompleto | Cumple/No cumple |

| Clave | STHIE02. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 25.2 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Ancho [ ] | Ancho XX cm | Cumple/No cumple |
|  |  | Alto | 21.5 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Alto [ ] | Alto XX cm |  |
|  |  | Largo | 32.0 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Largo [ ] | Largo XX cm |  |
|  |  | Grosor | 2.5 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Grosor [ ] | Grosor XX cm |  |
| Capacidad de cierre | VAMA-023 | Capacidad de cierre | Cierre completo | Selección Completo/Incompleto | Cierre completo/incompleto | Cumple/No cumple |

| Clave | STHIE03. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 33.6 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Ancho [ ] | Ancho XX cm | Cumple/No cumple |
|  |  | Alto | 25.3 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Alto [ ] | Alto XX cm |  |
|  |  | Largo | 56.5 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Largo [ ] | Largo XX cm |  |
|  |  | Grosor | 2.5 cm ± 0.5 cm | Campo numérico decimal Grosor [ ] | Grosor XX cm |  |
| Capacidad de cierre | VAMA-023 | Capacidad de cierre | Cierre completo | Selección Completo/Incompleto | Cierre completo/incompleto | Cumple/No cumple |

| Clave | STDSC01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/ No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Largo | 34 mm ± 5 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] | Largo XX mm | Cumple/ No cumple |
|  |  | Ancho | 17 mm ± 5 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] | Ancho XX mm |  |
| Peso | VAMA-098 | Peso de desecante | 0.5 g ± 0.1 g | Campo numérico decimal Peso de desecante [ ] | Peso de desecante XX g | Cumple/ No cumple |
| Absorción de humedad | VAMA-099 | Absorción de humedad de desecante | ≥ 20% | Selección Opción A: ≥ 20% Opción B: < 20% | ≥ 20% Absorción de humedad de desecante. < 20% Absorción de humedad de desecante. | Cumple/ No cumple |

| Clave | STALA01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/ No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Desempeño de la almohadilla con alcohol | VAMA-094 | Desempeño de la almohadilla con alcohol | Almohadilla húmeda con presencia de alcohol | 1. Estado de la almohadilla evaluar la humedad de la almohadilla. (⚫) Opción A: Húmeda. (⚪) Opción B: Seca. 2. Presencia de alcohol verificar si la almohadilla contiene alcohol. (⚫) Opción A: Con presencia de alcohol. (⚪) Opción B: Sin presencia de alcohol. | Selección A, A Almohadilla húmeda con presencia de alcohol. Selección A, B Almohadilla húmeda sin presencia de alcohol. Selección B, A Almohadilla seca con presencia de alcohol. Selección B, B Almohadilla seca sin presencia de alcohol. | Cumple/ No cumple |

| Clave | STLAN01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/ No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Funcionalidad de lanceta | VAMA-095 | Presencia de punción | Presencia de punción | Selección Opción A: Presencia. Opción B: Ausencia. | Presencia de punción. Ausencia de punción. | Cumple/ No cumple |

| Clave | STGRA01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/ No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 68 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] | Ancho XX mm | Cumple/ No cumple |
|  |  | Largo | 68 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Largo [ ] | Largo XX mm |  |
|  |  | Altura | 20 ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura [ ] | Altura XX mm |  |

| Clave | STTBT01. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 3.- Rasgaduras |  | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/ No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
|  |  | 6.- Adecuado |  | 6.- Adecuado | Selección Adecuado/Inadecuado | Adecuado/Inadecuado |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Tapa | Altura | 16 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa [ ] | Altura de la tapa XX | Cumple/ No cumple |
|  |  |  | Ancho | 33.5 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho de la tapa [ ] | Ancho de la tapa XX |  |
|  |  | Tubo | Altura | 99 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Altura del tubo [ ] | Altura del tubo XX |  |
|  |  |  | Ancho | 28 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho del tubo [ ] | Ancho del tubo XX |  |
| Funcionalidad del tubo con tapa desecante | VAMA-052 | Funcionalidad del tubo con tapa desecante |  | La tapa encaja y permite el cierre correcto con el tubo, sin daños en el sello de seguro. | 1. Encaje de la tapa Verificar si la tapa ajusta correctamente en la boca del tubo. (✅) Opción A: Encaja (❌) Opción B: No encaja 2. Funcionalidad del cierre Verificar si la tapa, una vez puesta, cierra herméticamente el tubo. (✅) Opción A: Permite el cierre correcto (❌) Opción B: Impide el cierre correcto 3. Estado del sello de seguro Inspeccionar visualmente el sello. (✅) Opción A: Sin daños (❌) Opción B: Con daños | Selección A, A, A La tapa encaja y permite el cierre correcto con el tubo, sin daños en el sello de seguro. Selección A, A, B La tapa encaja y permite el cierre correcto con el tubo, con daños en el sello de seguro. Selección A, B, A La tapa encaja e impide el cierre correcto con el tubo, sin daños en el sello de seguro. Selección A, B, B La tapa encaja e impide el cierre correcto con el tubo, con daños en el sello de seguro. Selección B, A, A La tapa no encaja y permite el cierre correcto con el tubo, sin daños en el sello de seguro. Selección B, A, B La tapa no encaja y permite el cierre correcto con el tubo, con daños en el sello de seguro. Selección B, B, A La tapa no encaja e impide el cierre correcto con el tubo, sin daños en el sello de seguro. Selección B, B, B La tapa no encaja e impide el cierre correcto con el tubo, con daños en el sello de seguro. | Cumple/ No cumple |

| Clave | STTCS01. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo |  | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/ No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras |  | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Tapa del tubo colector | Altura | 20 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa del colector [ ] | Altura de la tapa del colector XX mm | Cumple/ No cumple |
|  |  | Tubo colector | Altura | 65 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura del tubo colector [ ] | Altura del tubo colector XX mm |  |
|  |  | Tubo colector con tapa | Altura | 75 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura del tubo colector con tapa [ ] | Altura del tubo colector con tapa XX mm |  |
| Funcionalidad y tamaño de gota11 | VAMA-096 | Funcionalidad y tamaño de gota |  | Funcionamiento correcto del vial, obtención de al menos 5 gotas, con un volumen de gota de 45 µl ± 5 µl. | 1. Funcionamiento del Vial Evaluar si el vial dispensa gotas de manera adecuada. (✅) Opción A: Funcionamiento correcto (❌) Opción B: Funcionamiento incorrecto 2. Número de gotas obtenidas Registrar la cantidad total de gotas dispensadas. Criterio: Al menos 5 gotas. Campo numérico entero: [ ] gotas 3. Volumen de gota promedio Registrar el volumen promedio medido por gota. Criterio: 45 µl ± 5 µl (Rango: 40 µl - 50 µl). Campo numérico decimal: [ ] µl Tabla de lógica y resultados para el sistema El sistema tomará las tres entradas, las comparará con los criterios de aceptación y generará el texto del "Resultado obtenido" y el "Dictamen final". Lógica: Para que el dictamen sea "Cumple", se deben cumplir las TRES condiciones: - Funcionamiento = Correcto (Opción A) - Número de gotas ≥ 5 - Volumen de gota ≥ 40 y volumen de gota ≤ 50 Si alguna de estas condiciones falla, el dictamen es "No Cumple". | Funcionamiento correcto/incorrecto del vial, obtención de al menos XX gotas, con un volumen de gota de XX µl. | Cumple/ No cumple |

| Clave | STCSA01. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo |  | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/ No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras |  | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Esponja del colector | Altura | 20 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura de la esponja del colector [ ] | Altura de la esponja del colector XX mm | Cumple/ No cumple |
|  |  | Mango del colector | Altura | 75 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura del mango del colector [ ] | Altura del mango del colector XX mm |  |
|  |  | Altura total del colector | Altura | 95 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura total del tubo colector [ ] | Altura total del tubo colector XX mm |  |
| Funcionalidad | VAMA-093 | Mililitros colectados |  | Al menos 0.5 mL | Campo numérico decimal Mililitros colectados [ ] | Mililitros colectados XX | Cumple/ No cumple |

| Clave | STTCT01. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/ No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras |  | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Tapa cuentagotas | Altura | 21 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa cuentagotas [ ] | Altura de la tapa cuentagotas XX mm | Cumple/ No cumple |
|  |  |  | Diámetro | 8 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Diámetro de la tapa cuentagotas [ ] | Diámetro de la tapa cuentagotas XX mm |  |
|  |  | Tubo colector | Altura | 50 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura del tubo colector [ ] | Altura del tubo colector XX mm |  |
|  |  |  | Diámetro | 10 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Diámetro del tubo colector [ ] | Diámetro del tubo colector XX mm |  |
| Funcionalidad del tubo de extracción | VAMA-044 | Funcionalidad del tubo colector con tapa cuentagotas |  | Obtención de al menos 5 gotas, con un volumen de gota 45 µl ± 5 µl, unión adecuada de la tapa cuentagotas y tubo colector, con volumen de llenado de llenado de 1550 µl ± 10 µl. | 1. Número de gotas obtenidas Registrar la cantidad total de gotas dispensadas. Criterio: Al menos 5 gotas. Campo numérico entero: [ ] gotas 2. Volumen de gota promedio Registrar el volumen promedio medido por gota. Criterio: 45 µl ± 5 µl (Rango: 40 µl - 50 µl). Campo numérico decimal: [ ] µl 3. Unión tapa cuentagotas y tubo colector Verificar el ajuste entre la tapa y el tubo. (✅) Opción A: Unión adecuada. (❌) Opción B: Unión inadecuada. 4. Volumen de llenado Registrar el volumen total contenido en el tubo colector. Criterio: 1550 µl ± 10 µl (Rango: 1540 µl - 1560 µl). Campo numérico decimal: [ ] µl El sistema evaluará las cuatro entradas según los criterios definidos. Para que el dictamen sea "Cumple", todas las condiciones deben satisfacerse simultáneamente: - Gotas ≥ 5 - Volumen Gota ≥ 40 Y Volumen Gota ≤ 50 - Unión = Adecuada (Opción A) - Volumen llenado ≥ 1540 y volumen Llenado ≤ 1560 Cualquier desviación en una o más condiciones resultará en "No Cumple". | Obtención de XX gotas, con un volumen de gota de XX µl, unión adecuada/inadecuada de la tapa cuentagotas y tubo colector, con volumen de llenado de XX µl. | Cumple/ No cumple |

| Clave | STTCT02. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/ No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras |  | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Tapa cuentagotas | Altura | 21 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa cuentagotas [ ] | Altura de la tapa cuentagotas XX mm | Cumple/ No cumple |
|  |  |  | Diámetro | 11 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Diámetro de la tapa cuentagotas [ ] | Diámetro de la tapa cuentagotas XX mm |  |
|  |  | Tubo colector | Altura | 48 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura del tubo colector [ ] | Altura del tubo colector XX mm |  |
|  |  |  | Diámetro | 11 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Diámetro del tubo colector [ ] | Diámetro del tubo colector XX mm |  |
|  |  | Tapa anexa | Altura | 7 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa anexa [ ] | Altura de la tapa anexa XX mm |  |
|  |  |  | Diámetro | 14 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Diámetro de la tapa anexa [ ] | Diámetro de la tapa anexa XX mm |  |
|  |  |  | Longitud | 10 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Longitud de la tapa anexa [ ] | Longitud de la tapa anexa XX mm |  |
| Funcionalidad del tubo colector y tapa anexa | VAMA-044 | Funcionalidad del tubo colector con tapa cuentagotas |  | Obtención de al menos 5 gotas, con un volumen de gota 45 µl ± 5 µl, unión adecuada de la tapa cuentagotas y tubo colector, con volumen de llenado de 1550 µl ± 10 µl. | 1. Número de gotas obtenidas Registrar la cantidad total de gotas dispensadas. Criterio: Al menos 5 gotas. Campo numérico entero: [ ] gotas 2. Volumen de gota promedio Registrar el volumen promedio medido por gota. Criterio: 45 µl ± 5 µl (Rango: 40 µl - 50 µl). Campo numérico decimal: [ ] µl 3. Unión tapa cuentagotas y tubo colector Verificar el ajuste entre la tapa y el tubo. (✅) Opción A: Unión adecuada. (❌) Opción B: Unión inadecuada. 4. Volumen de llenado Registrar el volumen total contenido en el tubo colector. Criterio: 1550 µl ± 10 µl (Rango: 1540 µl - 1560 µl). Campo numérico decimal: [ ] µl El sistema evaluará las cuatro entradas según los criterios definidos. Para que el dictamen sea "Cumple", todas las condiciones deben satisfacerse simultáneamente: - Gotas ≥ 5 - Volumen Gota ≥ 40 Y Volumen Gota ≤ 50 - Unión = Adecuada (Opción A) - Volumen llenado ≥ 1540 y volumen Llenado ≤ 1560 Cualquier desviación en una o más condiciones resultará en "No Cumple". | Obtención de XX gotas, con un volumen de gota de XX µl, unión adecuada/inadecuada de la tapa cuentagotas y tubo colector, con volumen de llenado de XX µl. | Cumple/ No cumple |

| Clave | STVIA05. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo |  | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras |  | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Tapa cuentagotas | Altura | 21.5 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa cuentagotas [ ] | Altura de la tapa cuentagotas XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  |  | Diámetro | 12.5 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Diámetro de la tapa cuentagotas [ ] | Diámetro de la tapa cuentagotas XX mm |  |
|  |  | Tapa | Altura | 12 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa [ ] | Altura de la tapa XX mm |  |
|  |  | Vial | Altura | 7.5 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura del vial [ ] | Altura del vial XX mm |  |
| Funcionalidad del vial y tamaño de gota | MA-096 | Funcionalidad del vial y tamaño de gota |  | Funcionamiento correcto del vial, obtención de al menos 5 gotas, con un volumen de gota de 45 µl ± 5 µl. | 1. Funcionamiento del Vial Evaluar si el vial dispensa gotas de manera adecuada. (✅) Opción A: Funcionamiento correcto (❌) Opción B: Funcionamiento incorrecto 2. Número de gotas obtenidas Registrar la cantidad total de gotas dispensadas. Criterio: Al menos 5 gotas. Campo numérico entero: [ ] gotas 3. Volumen de gota promedio Registrar el volumen promedio medido por gota. Criterio: 45 µl ± 5 µl (Rango: 40 µl - 50 µl). Campo numérico decimal: [ ] µl El sistema tomará las tres entradas, las comparará con los criterios de aceptación y generará el texto del "Resultado obtenido" y el "Dictamen final". Lógica: Para que el dictamen sea "Cumple", se deben cumplir las TRES condiciones: - Funcionamiento = Correcto (Opción A) - Número de Gotas ≥ 5 - Volumen de gota ≥ 40 y volumen de gota ≤ 50 Si alguna de estas condiciones falla, el dictamen es "No Cumple". | Funcionamiento correcto/incorrecto del vial, obtención de al menos X gotas, con un volumen de gota de XX µl. | Cumple/No cumple |

| Clave | STVIR01. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo |  | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Tapa cuentagotas con recolector | Altura | 10 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa cuentagotas con recolector [ ] | Altura de la tapa cuentagotas con recolector XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Tapa | Altura | 72 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa [ ] | Altura de la tapa XX mm |  |
|  |  | Vial | Altura | 56.5 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura del vial [ ] | Altura del vial XX mm |  |
| Funcionalidad del vial y tamaño de gota | MA-096 | Funcionalidad del vial y tamaño de gota |  | Funcionamiento correcto del vial, obtención de al menos 5 gotas, con un volumen de gota de 45 µl ± 5 µl. | 1. Funcionamiento del Vial Evaluar si el vial dispensa gotas de manera adecuada. (✅) Opción A: Funcionamiento correcto (❌) Opción B: Funcionamiento incorrecto 2. Número de gotas obtenidas Registrar la cantidad total de gotas dispensadas. Criterio: Al menos 5 gotas. Campo numérico entero: [ ] gotas 3. Volumen de gota promedio Registrar el volumen promedio medido por gota. Criterio: 45 µl ± 5 µl (Rango: 40 µl - 50 µl). Campo numérico decimal: [ ] µl El sistema tomará las tres entradas, las comparará con los criterios de aceptación y generará el texto del "Resultado obtenido" y el "Dictamen final". Lógica: Para que el dictamen sea "Cumple", se deben cumplir las TRES condiciones: - Funcionamiento = Correcto (Opción A) - Número de Gotas ≥ 5 - Volumen de gota ≥ 40 y volumen de gota ≤ 50 Si alguna de estas condiciones falla, el dictamen es "No Cumple". | Funcionamiento correcto/incorrecto del vial, obtención de al menos X gotas, con un volumen de gota de XX µl. | Cumple/No cumple |

| Clave | STVIR02. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo |  | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Tapa cuentagotas sin recolector | Altura | 10 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa cuentagotas sin recolector [ ] | Altura de la tapa cuentagotas sin recolector XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Tapa | Altura | 28.5 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura de la tapa [ ] | Altura de la tapa XX mm |  |
|  |  | Vial | Altura | 56.5 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Altura del vial [ ] | Altura del vial XX mm |  |
| Funcionalidad del vial y tamaño de gota | MA-096 | Funcionalidad del vial y tamaño de gota |  | Funcionamiento correcto del vial, obtención de al menos 5 gotas, con un volumen de gota de 45 µl ± 5 µl. | 1. Funcionamiento del Vial Evaluar si el vial dispensa gotas de manera adecuada. (✅) Opción A: Funcionamiento correcto (❌) Opción B: Funcionamiento incorrecto 2. Número de gotas obtenidas Registrar la cantidad total de gotas dispensadas. Criterio: Al menos 5 gotas. Campo numérico entero: [ ] gotas 3. Volumen de gota promedio Registrar el volumen promedio medido por gota. Criterio: 45 µl ± 5 µl (Rango: 40 µl - 50 µl). Campo numérico decimal: [ ] µl El sistema tomará las tres entradas, las comparará con los criterios de aceptación y generará el texto del "Resultado obtenido" y el "Dictamen final". Lógica: Para que el dictamen sea "Cumple", se deben cumplir las TRES condiciones: - Funcionamiento = Correcto (Opción A) - Número de Gotas ≥ 5 - Volumen de gota ≥ 40 y volumen de gota ≤ 50 Si alguna de estas condiciones falla, el dictamen es "No Cumple". | Funcionamiento correcto/incorrecto del vial, obtención de al menos X gotas, con un volumen de gota de XX µl. | Cumple/No cumple |

| Clave | STBAC01 y STBCH01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | ≥ 2.5 ml | Selección Opción A: ≥ 2.5 ml Opción B: < 2.5 ml | ≥ 2.5 ml variación de volumen < 2.5 ml variación de volumen | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |
| pH de solución | MGA 0701 | pH de solución | 7.4 ± 0.5 | Campo numérico decimal pH de solución [ ] | pH de solución XX | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Liberación de conjugado | 1-30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación de conjugado XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Migración de conjugado | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración de conjugado XX segundos |  |
| Visualización de líneas “resultado base” | MAVI-07 | Muestra negativa | #5 | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (Define qué resultado se espera) (⚫) Muestra Negativa (Esperado: #5) (⚪) Muestra Positiva (Esperado: #1, #2, #3 o #4) Paso 2: Seleccione el numeral (#) que se visualizó en la prueba. (Resultado observado) - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |
|  |  | Muestra positiva | #1, #2, #3 y #4 |  | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |

| Clave | STBTR01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | ≥ 2.5 ml | Selección Opción A: ≥ 2.5 ml Opción B: < 2.5 ml | ≥ 2.5 ml variación de volumen < 2.5 ml variación de volumen | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |
| pH de solución | MGA 0701 | pH de solución | 9 ± 0.5 | Campo numérico decimal pH de solución [ ] | pH de solución XX | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Liberación de conjugado | 1-30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación de conjugado XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Migración de conjugado | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración de conjugado XX segundos |  |
| Visualización de líneas “resultado base” | MAVI-07 | Muestra negativa | #5 | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (Define qué resultado se espera) (⚫) Muestra Negativa (Esperado: #5) (⚪) Muestra Positiva (Esperado: #1, #2, #3 o #4) Paso 2: Seleccione el numeral (#) que se visualizó en la prueba. (Resultado observado) - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |
|  |  | Muestra positiva | #1, #2, #3 y #4 |  | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |

| Clave | STBDN01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | ≥ 2.5 ml | Selección Opción A: ≥ 2.5 ml Opción B: < 2.5 ml | ≥ 2.5 ml variación de volumen < 2.5 ml variación de volumen | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |
| pH de solución | MGA 0701 | pH de solución | 7.4 ± 0.5 | Campo numérico decimal pH de solución [ ] | pH de solución XX | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Liberación de conjugado | 1-30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación de conjugado XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Migración de conjugado | 30 a 240 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración de conjugado XX segundos |  |
| Visualización de líneas “resultado base” | MAVI-07 | Muestra negativa | #5 | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (Define qué resultado se espera) (⚫) Muestra Negativa (Esperado: #5) (⚪) Muestra Positiva (Esperado: #1, #2, #3 o #4) Paso 2: Seleccione el numeral (#) que se visualizó en la prueba. (Resultado observado) - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |
|  |  | Muestra positiva | #1, #2, #3 y #4 |  | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |

| Clave | STBBM01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | ≥ 100 - 200 µl ± 20 µl | Campo numérico decimal Variación de volumen [ ] | Variación de volumen XX µl | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |
| pH de solución | MGA 0701 | pH de solución | 7.0 ± 0.5 | Campo numérico decimal pH de solución [ ] | pH de solución XX | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Liberación de conjugado | 1-30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación de conjugado XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Migración de conjugado | 30 a 150 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración de conjugado XX segundos |  |
| Visualización de líneas “resultado base” | MAVI-07 | Muestra negativa | #5 | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (Define qué resultado se espera) (⚫) Muestra Negativa (Esperado: #5) (⚪) Muestra Positiva (Esperado: #1, #2, #3 o #4) Paso 2: Seleccione el numeral (#) que se visualizó en la prueba. (Resultado observado) - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |
|  |  | Muestra positiva | #1, #2, #3 y #4 |  | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |

| Clave | STBHE01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | 1 – 3 ml ± 0.5 ml | Campo numérico decimal Variación de volumen [ ] | Variación de volumen XX ml | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |
| pH de solución | MGA 0701 | pH de solución | 8.5 ± 0.5 | Campo numérico decimal pH de solución [ ] | pH de solución XX | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Liberación de conjugado | 1-30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación de conjugado XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Migración de conjugado | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración de conjugado XX segundos |  |
| Visualización de líneas “resultado base” | MAVI-07 | Muestra negativa | #5 | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (Define qué resultado se espera) (⚫) Muestra Negativa (Esperado: #5) (⚪) Muestra Positiva (Esperado: #1, #2, #3 o #4) Paso 2: Seleccione el numeral (#) que se visualizó en la prueba. (Resultado observado) - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |
|  |  | Muestra positiva | #1, #2, #3 y #4 |  | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |

| Clave | STSAL01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |

| Clave | STACM01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | 2 ml ± 0.5 ml | Campo numérico decimal Variación de volumen [ ] | Variación de volumen XX ml | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |

| Clave | STRDI01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | 650 µL ± 10 µL | Campo numérico decimal Variación de volumen [ ] | Variación de volumen XX µl | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |

| Clave | STREX01 y STREX02. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | 5 o 10 ml ± 0.5 ml | Seleccione Opción A: 5 ml. Opción B: 10 ml. Campo numérico decimal Ingrese la variación de volumen [ ] ml | Variación de volumen XX ml | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Liberación de conjugado | 1-30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación de conjugado XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Migración de conjugado | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración de conjugado XX segundos |  |
| Visualización de líneas “resultado base” | MAVI-07 | Muestra negativa | #5 | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (Define qué resultado se espera) (⚫) Muestra Negativa (Esperado: #5) (⚪) Muestra Positiva (Esperado: #1, #2, #3 o #4) Paso 2: Seleccione el numeral (#) que se visualizó en la prueba. (Resultado observado) - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |
|  |  | Muestra positiva | #1, #2, #3 y #4 |  | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |

| Clave | STBTR02. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | ≥ 500 µl | Selección Opción A: ≥ 500 µl Opción B: < 500 µl | ≥ 500 µl variación de volumen < 500 µl variación de volumen | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |
| pH de solución | MGA 0701 | pH de solución | 9 ± 0.5 | Campo numérico decimal pH de solución [ ] | pH de solución XX | Cumple/No cumple |
| Color de solución | MGA 0181 | Color de solución | Igual o parecido a una solución aprobada | Selección Opción A: Diferente a una solución aprobada Opción B: Igual o parecido a una solución aprobada | Diferente a una solución aprobada Igual o parecido a una solución aprobada | Cumple/No cumple |
| Gotas obtenidas | VAMA-057 | Gotas obtenidas | Mayor o igual a 10 gotas | Campo numérico [ ] gotas | Gotas obtenidas XX | Cumple/No cumple |

| Clave | STBHB01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Variación de volumen | MGA 0981 | Variación de volumen | ≥ 1000 µl | Selección Opción A: ≥ 1000 µl Opción B: < 1000 µl | ≥ 1000 µl variación de volumen < 1000 µl variación de volumen | Cumple/No cumple |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas Con partículas | Cumple/No cumple |
| pH de solución | MGA 0701 | pH de solución | 7.5 ± 0.5 | Campo numérico decimal pH de solución [ ] | pH de solución XX | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Liberación de conjugado | 1-30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación de conjugado XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Migración de conjugado | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración de conjugado XX segundos |  |
| Visualización de líneas “resultado base” | MAVI-07 | Muestra negativa | #5 | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (Define qué resultado se espera) (⚫) Muestra Negativa (Esperado: #5) (⚪) Muestra Positiva (Esperado: #1, #2, #3 o #4) Paso 2: Seleccione el numeral (#) que se visualizó en la prueba. (Resultado observado) - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |
|  |  | Muestra positiva | #1, #2, #3 y #4 |  | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |

| Clave | STRSE01. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 5.- Deformidad o deterioro |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Aspectos del liofilizado | VAMA-078 | Partículas en solución |  | Liofilizado blanco y compacto, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. | 1. Color del Liofilizado Observar el color general del producto. (⚪) Opción A: Amarillo (⚫) Opción B: Blanco (Esperado) 2. Forma del Liofilizado Evaluar la integridad estructural. (⚪) Opción A: Deformado (⚫) Opción B: Compacto (Esperado) 3. Textura del Liofilizado Evaluar al tacto (si aplica) o visualmente. (⚫) Opción A: Sin textura pegajosa (Esperado) (⚪) Opción B: Con textura pegajosa 4. Humedad aparente Observar signos de humedad. (⚫) Opción A: Sin humedad aparente (Esperado) (⚪) Opción B: Con humedad aparente | Selección B, B, A, A Liofilizado blanco y compacto, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, B, A, B Liofilizado blanco y compacto, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección B, B, B, A Liofilizado blanco y compacto, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, B, B, B Liofilizado blanco y compacto, con textura pegajosa y con humedad aparente. Selección B, A, A, A Liofilizado blanco y deformado, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, A, A, B Liofilizado blanco y deformado, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección B, A, B, A Liofilizado blanco y deformado, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, A, B, B Liofilizado blanco y deformado, con textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, B, A, A Liofilizado amarillo y compacto, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, B, A, B Liofilizado amarillo y compacto, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, B, B, A Liofilizado amarillo y compacto, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, B, B, B Liofilizado amarillo y compacto, con textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, A, A, A Liofilizado amarillo y deformado, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, A, A, B Liofilizado amarillo y deformado, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, A, B, A Liofilizado amarillo y deformado, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, A, B, B Liofilizado amarillo y deformado, con textura pegajosa y con humedad aparente. | Cumple/ No cumple |
| Funcionalidad del reactivo seco | VAMA-115 | Reactivo almacenado en refrigeración | Muestra libre de ADN o analito de interés | Visualización sólo de línea control | Selección Opción A: Visualización de línea control y línea de prueba Opción B: Visualización sólo de línea control | Visualización de línea control y línea de prueba Visualización sólo de línea control | Cumple/ No cumple |
|  |  |  | Muestra con ADN o analito de interés | Visualización de línea control y línea de prueba | Selección Opción A: Visualización de línea control y línea de prueba Opción B: Visualización sólo de línea control | Visualización de línea control y línea de prueba Visualización sólo de línea control | Cumple/ No cumple |
|  |  | Reactivo almacenado a temperatura ambiente | Muestra libre de ADN o analito de interés | Visualización sólo de línea control | Selección Opción A: Visualización de línea control y línea de prueba Opción B: Visualización sólo de línea control | Visualización de línea control y línea de prueba Visualización sólo de línea control | Cumple/ No cumple |
|  |  |  | Muestra con ADN o analito de interés | Visualización de línea control y línea de prueba | Selección Opción A: Visualización de línea control y línea de prueba Opción B: Visualización sólo de línea control | Visualización de línea control y línea de prueba Visualización sólo de línea control | Cumple/ No cumple |

| Clave | STCOP01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Aspectos del liofilizado | VAMA-078 | Partículas en solución | Liofilizado blanco y compacto, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. | 1. Color del Liofilizado Observar el color general del producto. (⚪) Opción A: Amarillo (⚫) Opción B: Blanco (Esperado) 2. Forma del Liofilizado Evaluar la integridad estructural. (⚪) Opción A: Deformado (⚫) Opción B: Compacto (Esperado) 3. Textura del Liofilizado Evaluar al tacto (si aplica) o visualmente. (⚫) Opción A: Sin textura pegajosa (Esperado) (⚪) Opción B: Con textura pegajosa 4. Humedad aparente Observar signos de humedad. (⚫) Opción A: Sin humedad aparente (Esperado) (⚪) Opción B: Con humedad aparente | Selección B, B, A, A Liofilizado blanco y compacto, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, B, A, B Liofilizado blanco y compacto, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección B, B, B, A Liofilizado blanco y compacto, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, B, B, B Liofilizado blanco y compacto, con textura pegajosa y con humedad aparente. Selección B, A, A, A Liofilizado blanco y deformado, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, A, A, B Liofilizado blanco y deformado, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección B, A, B, A Liofilizado blanco y deformado, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, A, B, B Liofilizado blanco y deformado, con textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, B, A, A Liofilizado amarillo y compacto, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, B, A, B Liofilizado amarillo y compacto, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, B, B, A Liofilizado amarillo y compacto, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, B, B, B Liofilizado amarillo y compacto, con textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, A, A, A Liofilizado amarillo y deformado, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, A, A, B Liofilizado amarillo y deformado, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, A, B, A Liofilizado amarillo y deformado, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, A, B, B Liofilizado amarillo y deformado, con textura pegajosa y con humedad aparente. | Cumple/ No cumple |
| Funcionalidad del control positivo | VAMA-113 | Control almacenado en refrigeración | Visualización de línea control y línea de prueba | Selección Opción A: Visualización de línea control y línea de prueba Opción B: Visualización sólo de línea control | Visualización de línea control y línea de prueba Visualización sólo de línea control | Cumple/ No cumple |
|  |  | Control almacenado a temperatura ambiente | Visualización de línea control y línea de prueba | Selección Opción A: Visualización de línea control y línea de prueba Opción B: Visualización sólo de línea control | Visualización de línea control y línea de prueba Visualización sólo de línea control | Cumple/ No cumple |

| Clave | STCON01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Aspectos del liofilizado | VAMA-078 | Partículas en solución | Liofilizado blanco y compacto, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. | 1. Color del Liofilizado Observar el color general del producto. (⚪) Opción A: Amarillo (⚫) Opción B: Blanco (Esperado) 2. Forma del Liofilizado Evaluar la integridad estructural. (⚪) Opción A: Deformado (⚫) Opción B: Compacto (Esperado) 3. Textura del Liofilizado Evaluar al tacto (si aplica) o visualmente. (⚫) Opción A: Sin textura pegajosa (Esperado) (⚪) Opción B: Con textura pegajosa 4. Humedad aparente Observar signos de humedad. (⚫) Opción A: Sin humedad aparente (Esperado) (⚪) Opción B: Con humedad aparente | Selección B, B, A, A Liofilizado blanco y compacto, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, B, A, B Liofilizado blanco y compacto, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección B, B, B, A Liofilizado blanco y compacto, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, B, B, B Liofilizado blanco y compacto, con textura pegajosa y con humedad aparente. Selección B, A, A, A Liofilizado blanco y deformado, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, A, A, B Liofilizado blanco y deformado, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección B, A, B, A Liofilizado blanco y deformado, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección B, A, B, B Liofilizado blanco y deformado, con textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, B, A, A Liofilizado amarillo y compacto, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, B, A, B Liofilizado amarillo y compacto, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, B, B, A Liofilizado amarillo y compacto, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, B, B, B Liofilizado amarillo y compacto, con textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, A, A, A Liofilizado amarillo y deformado, sin textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, A, A, B Liofilizado amarillo y deformado, sin textura pegajosa y con humedad aparente. Selección A, A, B, A Liofilizado amarillo y deformado, con textura pegajosa y sin humedad aparente. Selección A, A, B, B Liofilizado amarillo y deformado, con textura pegajosa y con humedad aparente. | Cumple/ No cumple |
| Funcionalidad del control negativo | VAMA-114 | Control almacenado en refrigeración | Visualización sólo de línea control | Selección Opción A: Visualización de línea control y línea de prueba Opción B: Visualización sólo de línea control | Visualización de línea control y línea de prueba Visualización sólo de línea control | Cumple/ No cumple |
|  |  | Control almacenado a temperatura ambiente | Visualización sólo de línea control | Selección Opción A: Visualización de línea control y línea de prueba Opción B: Visualización sólo de línea control | Visualización de línea control y línea de prueba Visualización sólo de línea control | Cumple/ No cumple |

| Clave | STGEL01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
|  |  | 6.- Sellado | 6.- Sellado adecuado | Selección Adecuado/Inadecuado | Sellado adecuado/inadecuado |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Largo | 16 cm ± 1 cm | Campo numérico decimal Largo de la bolsa de gel [ ] | Largo de la bolsa de gel XX cm | Cumple/No cumple |
|  |  | Ancho | 13 cm ± 1 cm | Campo numérico decimal Ancho de la bolsa de gel [ ] | Ancho de la bolsa de gel XX cm |  |
| Peso | VAMA-98 | Peso en gr | 250 g ± 1 g | Campo numérico decimal Peso de la bolsa de gel [ ] | Peso de la bolsa de gel XX g | Cumple/No cumple |
| Determinación de funcionalidad del gel refrigerante | VAMA-100 | Congelación | Se congela completamente en máximo 26 horas y mantiene una temperatura menor a 18°C durante 8 horas | 1. Tiempo de congelación completa Registrar el tiempo que tardó en congelarse completamente. Criterio: Máximo 26 horas. Campo numérico decimal: [ ] horas 2. Mantenimiento de temperatura Registrar la temperatura máxima alcanzada durante el periodo de 8 horas posteriores. Criterio: Menor a 18°C. Campo numérico decimal: [ ] °C Tabla de lógica y resultados para el sistema El sistema evaluará las dos entradas. Para que el dictamen sea "Cumple", ambas condiciones deben satisfacerse: - Tiempo ≤ 26 horas - Temperatura < 18°C Cualquier desviación resultará en "No Cumple". | Se congela completamente en XX horas y mantiene una temperatura de XX °C durante 8 horas. | Cumple/No cumple |
|  |  | Mantenimiento de temperatura |  |  |  |  |

| Clave | STBPR01, STBPR02, STBPR03. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Partículas en solución | VAMA-004 | Partículas en solución | Sin partículas suspendidas | Selección Sin/Con | Sin partículas suspendidas Con partículas | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Liberación de conjugado | 1-30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación de conjugado XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Migración de conjugado | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración de conjugado XX segundos |  |
| Visualización de líneas “resultado base” | MAVI-07 | Muestra negativa | #5 | Paso 1: Seleccione el tipo de muestra que está analizando. (Define qué resultado se espera) (⚫) Muestra Negativa (Esperado: #5) (⚪) Muestra Positiva (Esperado: #1, #2, #3 o #4) Paso 2: Seleccione el numeral (#) que se visualizó en la prueba. (Resultado observado) - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |
|  |  | Muestra positiva | #1, #2, #3 y #4 |  | - ( ) #1 - ( ) #2 - ( ) #3 - ( ) #4 - ( ) #5 | Cumple/No cumple |