CONTROLES DE CALIDAD PARA LOS CARTUCHOS

| Aplica para: | MPCAR01, MPCAR16, MPCAR20, MPCAR22, MPCAR24, MPCAR37, MPCAR58, MPCAR65, MPCAG01, MPCAR04, MPCAR10, MPCAR11, MPCAR12, MPCAR13, MPCAR14, MPCAR40, MPCAR42, MPCAR43, MPCAR44, MPCAR45, MPCAR46, MPCAR47, MPCAR50, MPCAR55, MPCAR57, MPCAR60, MPCAR63, MPCAR66, MPCAR29, MPCAR32, MPCAR33, MPCAR34, MPCAR35, MPCAR07, MPCAR08, MPCAR28, MPCAR30, MPCAR59, MPCAR61, MPCAR03, MPCAR04, MPCAR05, MPCAR06, MPCAR07, MPCAR08, MPCAR09, MPCAR21, MPCAR23, MPCAR29, MPCAR39, MPCAR40, MPCAR41, MPCAR42, MPCAR48, MPCAR51, MPCAR56, MPCAR71, MPCAG02 y MPCAG03. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 1C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (C) -Si - Alineación de regiones – Control (C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 1T o equivalente | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR25, MPCAR38 y MPCAR52. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (1C/1R) | 1C/1R | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (1C/1R) -Si - Alineación de regiones – Control (1C/1R) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 1T o equivalente | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR02, MPCAR62, MPCAR64, MPCAR27 y MPCAR15. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 1C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (C) -Si - Alineación de regiones – Control (C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 2T que puede ser: - IGG/IGM - A/B - Tf/FOB - T1/T2 | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 2T (IGG/IG, A/B, Tf/FOB o T1/T2) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 2T (IGG/IG, A/B, Tf/FOB o T1/T2) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR18. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 240 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 1C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (C) -Si - Alineación de regiones – Control (C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 2T (IGG/ IGM) | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 2T (IGG/ IGM) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 2T (IGG/ IGM) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR19. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 240 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 1C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (C) -Si - Alineación de regiones – Control (C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 1T o equivalente | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR17 y MPCAR31. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 1C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (C) -Si - Alineación de regiones – Control (C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 3T que puede ser: - 1 MYO/1 CKMB/1 cTnI - ENT/GIA/CRY | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 3T (1 MYO/1 CKMB/1 cTnI o ENT/GIA/CRY) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 3T (1 MYO/1 CKMB/1 cTnI o ENT/GIA/CRY) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR67 y MPCAR68. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos o N/A para MPCAR68 | Opciones: - Captura [ ] segundos - No aplica. | - Tiempo de migración XX segundos - No aplica. |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 1C o N/A | Selección - Si - No - N/A | - Alineación de regiones – Control (C) -Si - Alineación de regiones – Control (C) -No - No aplica. | - Cumple - No cumple - No aplica |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 1T o N/A | Selección - Si - No - N/A | - Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente – No - No aplica. | - Cumple - No cumple - No aplica |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR69 y MPCAR70. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 4C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (4C) -Si - Alineación de regiones – Control (4C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 4T | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba (4T) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba (4T) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR49. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 4C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (4C) -Si - Alineación de regiones – Control (4C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 8T (4 IgG y 4 IgM) | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 8T (4 IgG y 4 IgM) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 8T (4 IgG y 4 IgM) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR53 y MPCAC08. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 2C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (2C)-Si - Alineación de regiones – Control (2C)-No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 5T | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 5T (Según aplique) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 5T (Según aplique) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAC10. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 3C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (3C) -Si - Alineación de regiones – Control (3C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 5T | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 5T– Si - Alineación de regiones – Prueba 5T– No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAR54. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 2C o 3C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (2C o 3C) -Si - Alineación de regiones – Control (2C o 3C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 3T (Según aplique) | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 3T (Según aplique) o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 3T (Según aplique) o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAC02. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 2C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (2C) -Si - Alineación de regiones – Control (2C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 1 IgG, IgM; 1 NS1 | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 1 IgG, IgM; 1 NS1 o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 1 IgG, IgM; 1 NS1 o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAC03. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 240 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 2C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (2C) -Si - Alineación de regiones – Control (2C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 1 IgG, IgM; 1 NS1 | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 1 IgG, IgM; 1 NS1 o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 1 IgG, IgM; 1 NS1 o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAC04 y MPCAC05. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 2C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (2C) -Si - Alineación de regiones – Control (2C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 1T; 1T | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 1T; 1T o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 1T; 1T o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAC07. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 2C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (2C) -Si - Alineación de regiones – Control (2C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 1A, 1B; 1T | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 1A, 1B; 1T o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 1A, 1B; 1T o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAC09. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 2C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (2C) -Si - Alineación de regiones – Control (2C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 2T | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 2T o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 2T o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAC01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 3C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (3C) -Si - Alineación de regiones – Control (3C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 1A, 1B; 1T; 1T | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 1A, 1B; 1T; 1T o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 1A, 1B; 1T; 1T o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAC06 y MPCAG04. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 3C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (3C) -Si - Alineación de regiones – Control (3C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 3T | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 3T o equivalente – Si - Alineación de regiones – Prueba 3T o equivalente – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.

| Aplica para: | MPCAG05. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad |  |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Cierre completo | Apertura igual o menor a 0.5 mm | Captura [ ] mm | Apertura de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Interna (Ventana) Largo | Máximo 18 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Largo XX mm |  |
|  |  | Interna (Ventana) Ancho | Máximo 4.5 mm | Captura [ ] mm | Interna (Ventana) Ancho XX mm |  |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Alineación de serigrafía | MAVI-14 | Alineación de regiones – Control (C) | 5C | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Control (5C) -Si - Alineación de regiones – Control (5C) -No | - Cumple - No cumple |
|  |  | Alineación de regiones – Prueba (T) o equivalente | 5T | Selección - Si - No | - Alineación de regiones – Prueba 5T – Si - Alineación de regiones – Prueba 5T – No | - Cumple - No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| *Coeficiente de variación: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Largo: |  |  |  |  |  |  |
| *Externa – Ancho: |  |  |  |  |  |  |

*Campo obligatorio.