Controles de calidad para las hojas maestras

| Aplica para: | SPHMC01, SPHMC02, SPHMC03, SPHMC05, SPHMC06, SPHMC08, SPHMC15, SPHMC17, SPHMC20, SPHMC21, SPHMC22, SPHMC23, SPHMC24, SPHMC27, SPHMC28, SPHMC29, SPHMC30, SPHMC31, SPHMC32, SPHMC33, SPHMC4, SPHMC35, SPHMC36, SPHMC37, SPHMC39, SPHMC40, SPHMC41, SPHMC42, SPHMC43, SPHMC44, SPHMC45, SPHMC46, SPHMC47, SPHMC48, SPHMC49, SPHMC50, SPHMC51, SPHMC55, SPHMC56, SPHMC57, SPHMC58, SPHMC59, SPHMC60, SPHMC61, SPHMC62, SPHMC64, SPHMC65, SPHMC66, SPHMC69, SPHMC70, SPHMC71, SPHMC72, SPHMC73, SPHMC74, SPHMT01, SPHMT03, SPHMT04. SPHMT05 y SPHMT06. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras |  | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro. |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Altura 6 u 8 cm (según aplique) |  | 6 u 8 cm ±0.5 cm | Seleccione Opción A: 6 cm. Opción B: 8 cm. Campo numérico decimal Ingrese la altura medida Altura [ ] cm | Altura XX cm | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación |  | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración |  | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Visualización de líneas resultado base’’ | MAVI-07 | Ubicación en el patrón (PRB-01) | Muestra positiva | Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 | 1. Seleccione el tipo de prueba Opción A: Positiva. Opción B: Negativa. 2. Seleccione el resultado mostrado: Opción A: Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Opción B: Visualización sólo de la línea control patrón #5 Opción C: Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba. | Muestra positiva Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Muestra positiva Visualización sólo de la línea control patrón #5 Muestra positiva Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba | Cumple/No cumple |
|  |  |  | Muestra negativa | Visualización sólo de la línea control patrón #5 | 1. Seleccione el tipo de prueba Opción A: Positiva. Opción B: Negativa. 2. Seleccione el resultado mostrado: Opción A: Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Opción B: Visualización sólo de la línea control patrón #5 Opción C: Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba. | Muestra negativa Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Muestra negativa Visualización sólo de la línea control patrón #5 Muestra negativa Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba | Cumple/No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de largo de las hojas: [Campo numérico decimal] cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de variación: [Campo de porcentaje] % |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones generales: [Campo de párrafo, se podrán agregar imágenes] |  |  |  |  |  |  |  |

| Aplica para: | SPHMC18 y SPHMC19. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras |  | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro. |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Altura 6 u 8 cm (según aplique) |  | 6 u 8 cm ±0.5 cm | Seleccione Opción A: 6 cm. Opción B: 8 cm. Campo numérico decimal Ingrese la altura medida Altura [ ] cm | Altura XX cm | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación |  | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración |  | 30 a 240 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Visualización de líneas resultado base’’ | MAVI-07 | Ubicación en el patrón (PRB-01) | Muestra positiva | Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 | 1. Seleccione el tipo de prueba Opción A: Positiva. Opción B: Negativa. 2. Seleccione el resultado mostrado: Opción A: Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Opción B: Visualización sólo de la línea control patrón #5 Opción C: Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba. | Muestra positiva Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Muestra positiva Visualización sólo de la línea control patrón #5 Muestra positiva Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba | Cumple/No cumple |
|  |  |  | Muestra negativa | Visualización sólo de la línea control patrón #5 | 1. Seleccione el tipo de prueba Opción A: Positiva. Opción B: Negativa. 2. Seleccione el resultado mostrado: Opción A: Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Opción B: Visualización sólo de la línea control patrón #5 Opción C: Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba. | Muestra negativa Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Muestra negativa Visualización sólo de la línea control patrón #5 Muestra negativa Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba | Cumple/No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de largo de las hojas: [Campo numérico decimal] cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de variación: [Campo de porcentaje] % |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones generales: [Campo de párrafo, se podrán agregar imágenes] |  |  |  |  |  |  |  |

| Aplica para: | SPHMC04, SPHMC10, SPHMC11, SPHMC12, SPHMC13, SPHMC14, SPHMC53, SPHMC54 y SPHMC63. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación |  | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad |  | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras |  | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro. |  | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Altura 6 u 8 cm (según aplique) |  | 6 u 8 cm ±0.5 cm | Seleccione Opción A: 6 cm. Opción B: 8 cm. Campo numérico decimal Ingrese la altura medida Altura [ ] cm | Altura XX cm | Cumple/No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación |  | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/No cumple |
|  |  | Tiempo de migración |  | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Visualización de líneas resultado base’’ | MAVI-07 | Ubicación en el patrón (PRB-01) | Muestra positiva | Visualización sólo de la línea control patrón #5 | 1. Seleccione el tipo de prueba Opción A: Positiva. Opción B: Negativa. 2. Seleccione el resultado mostrado: Opción A: Visualización sólo de la línea control patrón #5 Opción B: Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Opción C: Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba. | Muestra positiva Visualización sólo de la línea control patrón #5 Muestra positiva Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Muestra positiva Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba | Cumple/No cumple |
|  |  |  | Muestra negativa | Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 | 1. Seleccione el tipo de prueba Opción A: Positiva. Opción B: Negativa. 2. Seleccione el resultado mostrado: Opción A: Visualización sólo de la línea control patrón #5 Opción B: Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Opción C: Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba. | Muestra positiva Visualización sólo de la línea control patrón #5 Muestra positiva Visualización de la línea control y de la línea de prueba dentro del patrón #4 al #1 Muestra negativa Sin visualización de la línea control pese a la presencia de líneas de prueba | Cumple/No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de largo de las hojas: [Campo numérico decimal] cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de variación: [Campo de porcentaje] % |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones generales: [Campo de párrafo, se podrán agregar imágenes] |  |  |  |  |  |  |  |

| Aplica para: | SPHMC07, SPHMC09, SPHMC16, SPHMC67, SPHMC68, SPHMT02 y SPHMC26. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/ No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro. | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Altura 6 u 8 cm (según aplique) | 6 u 8 cm ±0.5 cm | Seleccione Opción A: 6 cm. Opción B: 8 cm. Campo numérico decimal Ingrese la altura medida Altura [ ] cm | Altura XX cm | Cumple/ No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/ No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Visualización de líneas resultado en rango | MAVI-16 | El color proporcionado corresponde al señalado por el patrón. | El color (resultado) SI coincide con el patrón colorimétrico | 1. ¿El color (resultado) coincide con el patrón colorimétrico? Opción A: Si coincide. Opción B: No coincide. Opción C: Sin visualización de la línea control pese a la coincidencia con el patrón colorimétrico. | El color (resultado) SI coincide con el patrón colorimétrico El color (resultado) NO coincide con el patrón colorimétrico Sin visualización de la línea control pese a la coincidencia con el patrón colorimétrico. | Cumple/ No cumple |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de largo de las hojas: [Campo numérico decimal] cm |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de variación: [Campo de porcentaje] % |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones generales: [Campo de párrafo, se podrán agregar imágenes] |  |  |  |  |  |  |

| Aplica para: | SPHMC25, SPHMC38 Y SPHMC52. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación |  | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad |  | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/ No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras |  | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro. | 5.- Sin deformidad o deterioro |  | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Altura 6 u 8 cm (según aplique) | 6 u 8 cm ±0.5 cm |  | Seleccione Opción A: 6 cm. Opción B: 8 cm. Campo numérico decimal Ingrese la altura medida Altura [ ] cm | Altura XX cm | Cumple/ No cumple |
| Desempeño del tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de liberación | 1 a 30 segundos |  | Captura [ ] segundos | Tiempo de liberación XX segundos | Cumple/ No cumple |
|  |  | Tiempo de migración | 30 a 180 segundos |  | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración XX segundos |  |
| Visualización de apariencia colorimétrica | MAVI-15 | La intensidad de las líneas de color entre la región de referencia ‘R’ y región de prueba ‘T’. Acorde a concentración evaluada. | Concentración baja (Menor a la referencia | T ≠ R: No hay formación de una línea de color en la región T. T < R: La intensidad de la línea de color en la región T es menos intensa que la línea de color en la región R. | Verificación de concentración Paso 1: Seleccione la concentración objetivo. (⚪) Baja (Se espera: T ≠ R o T < R) (⚪) Intermedia (Se espera: T ~ R) (⚪) Alta (Se espera: T > R) Paso 2: Registre los hallazgos 2.1 ¿La línea de Control (C) es visible? (✅) Sí (❌) No (Esto invalida la prueba inmediatamente). 2.2 Comparación visual (T vs R): (⚪) T ≠ R (No hay línea T) (⚪) T < R (Menor intensidad) (⚪) T ~ R (Intensidad similar o igual) (⚪) T > R (Mayor intensidad) | Ver tabla “Matriz de resultados para el MAVI-16” |  |
|  |  |  | Concentración intermedia (Igual a la referencia) | T ~ R: La intensidad de la línea de color en la región T es igual o similar en intensidad que la línea de color en la región R. |  |  |  |
|  |  |  | Concentración alta (Mayor a la referencia) | T > R: La intensidad de la línea de color en la región T es más intensa que la línea de color en la región R. |  |  |  |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de largo de las hojas: [Campo numérico decimal] cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de variación: [Campo de porcentaje] % |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones generales: [Campo de párrafo, se podrán agregar imágenes] |  |  |  |  |  |  |  |

MATRIZ DE RESULTADOS PARA EL MAVI-16

| No. | Paso 1: Concentración objetivo | Paso 2.1: Línea C | Paso 2.2: T vs. R (Observado) | Resultado del sistema | Dictamen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cualquiera | NO visible | (Irrelevante) | Inválido: No hay visualización de la línea de control. | No cumple |
| Concentración baja |  |  |  |  |  |
| 2 | Baja (T ≠ R o T < R) | Sí, visible | T ≠ R (No hay línea T) | T ≠ R: No hay formación de una línea de color en la región T. | Cumple |
| 3 | Baja (T ≠ R o T < R) | Sí, visible | T < R | T < R: La intensidad de la línea de color en la región T es menos intensa que la línea de color en la región R. | Cumple |
| 4 | Baja (T ≠ R o T < R) | Sí, visible | T ~ R | Inconsistente: Se esperaba Baja, se observó Intermedia. | No cumple |
| 5 | Baja (T ≠ R o T < R) | Sí, visible | T > R | Inconsistente: Se esperaba Baja, se observó Alta. | No cumple |
| Concentración intermedia |  |  |  |  |  |
| 6 | Intermedia (T ~ R) | Sí, visible | T ≠ R (No hay línea T) | Inconsistente: Se esperaba Intermedia, no hubo reacción en T. | No cumple |
| 7 | Intermedia (T ~ R) | Sí, visible | T < R | Inconsistente: Se esperaba Intermedia, se observó Baja. | No cumple |
| 8 | Intermedia (T ~ R) | Sí, visible | T ~ R | T ~ R: La intensidad de la línea de color en la región T es igual o similar en intensidad que la línea de color en la región R. | Cumple |
| 9 | Intermedia (T ~ R) | Sí, visible | T > R | Inconsistente: Se esperaba Intermedia, se observó Alta. | No cumple |
| Concentración alta |  |  |  |  |  |
| 10 | Alta (T > R) | Sí, visible | T ≠ R (No hay línea T) | Inconsistente: Se esperaba Alta, no hubo reacción en T. | No cumple |
| 11 | Alta (T > R) | Sí, visible | T < R | Inconsistente: Se esperaba Alta, se observó Baja. | No cumple |
| 12 | Alta (T > R) | Sí, visible | T ~ R | Inconsistente: Se esperaba Alta, se observó Intermedia. | No cumple |
| 13 | Alta (T > R) | Sí, visible | T > R | T > R: La intensidad de la línea de color en la región T es más intensa que la línea de color en la región R. | Cumple |